## Sheet1
产品参数
序号 | 产品名称 | 数量 | 单价限价 （元） | 金额（元） | 产品规格 | 技术参数 | 备注
1 | 医用转运车 | 2台 | 8700 | 17400 | 1940×730×（550-850）mm±10mm | 1.推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm,产品重量≥80KG。 2.床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手方便整车移动，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面带安全带二条固定病人，防止病人在推动过程中的跌落。 3.护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。 4.背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作。 5.推床框架采用30×50×1.5mm/Q195焊管，配输液架插座4个，采用焊接机器人以集群焊接，整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保安全可靠。 6.床架整体升降系统采用三角板（冷轧板冲压成型）平行四边形结构和双向过摇打滑丝杆装置，高低升降行程≥300mm。 7.床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等33道工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长产品使用寿命。 8.下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥45mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm。 9.床体装备独立的中心第五轮，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板。 10.推床配置四只中控脚轮，脚轮直径≥150mm，单只动载载重125Kg，静载载重200 Kg。推床安装中控制踏板，一键操作解锁或锁定。 | 配置： 1.不锈钢插式输液杆1根。 2.氧气瓶架 1个。 3.引流袋挂钩4个，额定载荷≥2kg。 4.安全带 2付。 7.床垫1张。 产品功能： 1.背板升降范围： 0～70°±5°。 2.整体升降范围： 0～300 mm±5 mm。
2 | 双层器械台 | 4台 | 2517 | 10068 | 920×550×860mm±5mm | 1.台面采用≥1mm的304不锈钢油磨抗指纹板，且由行业知名厂家供应。 2.上下台面经激光切割及专用模具加工成型。台面有效使用面积≥870×500mm。 3.立柱采用φ25×1mm/304不锈钢管，能够有效保证产品的强度。 4.上下台面三方均设置护栏，采用304不锈钢冷拉圆钢模具弯制，护栏直径≥9mm。 推车底部增加H型架保证产品长久推动永不变形。 5.脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重75Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。 6.整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。 7.为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。
3 | 双层器械台 | 6台 | 1790 | 10740 | 735×450×850mm±5mm | 1.台面采用≥1mm的304不锈钢油磨抗指纹板，且由行业知名厂家供应。 2.上下台面经激光切割及专用模具加工成型。 3.立柱采用φ25×1mm/304不锈钢管，能够有效保证产品的强度。 4.上下台面三方均设置护栏，采用304不锈钢冷拉圆钢模具弯制，护栏直径≥9mm。 推车底部增加H型架保证产品长久推动永不变形。 推车带双抽屉，单个抽屉容积：300×240×70mm。抽屉采用10吋三节滑轨，抽屉滑轨负载≥30kg，通过加载30公斤情况下启闭≥50000次测试，无功能性损伤。 5.脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重75Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。 6.整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。 7.为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。
4 | 手术圆凳 | 10个 | 670 | 6700 | φ310×480-640mm | 1.圆凳面采用≥1.2mm厚304不锈钢油磨抗指纹板，且由行业知名厂家供应。 2.升降圆凳可旋转升降140mm，额定总载荷为100Kg。 3.圆凳脚管采用φ25×1/304不锈钢管，能够有效保证产品的强度。圆凳脚架配置胶脚。 4.升降丝杆采用45#优质碳素结构钢，具有更高的强度，抗变形能力。螺母采用球状石墨的高强度铸铁材料，其具有强度、韧性、耐磨性、耐热以及减震良好等特点，保证使用者调节圆凳位置。 5.整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。
合计 |  |  |  | 44908
该项目采用最低评标价法进行评比。满足采购文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商成为成交候选人。