大邑县人民医院肌电诱发电位监测仪购置项目

比选文件

## 项目名称：肌电诱发电位监测仪购置项目。

## 预算金额：人民币48000.00元。

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价限价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 肌电诱发电位监测仪 | - 1 | - 台 | - 48000 | - 48000 | - 详见技术参数 |
| - 合计（元） |  |  |  |  | - 48000.00 |  |

- 三、参与比选供应商条件

（一）比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选；

（二）具有比选产品生产和销售所必须的资质证明文件

1.比选供应商为比选产品的代理公司：

（1）三证合一的营业执照

（2）医疗器械经营企业许可证 /备案凭证

（3）法人/法人授权委托书

（4）被委托人身份证复印件

（5）比选产品制造商的医疗器械生产企业许可证

（6）比选产品的医疗器械产品注册证/备案表和注册登记表

（7）承诺书

以上资质证明文件可为复印件，须加盖比选供应商公章，医院有权要求查验原件，供应商如不能按要求提供相应证明文件，将取消其比选和供货资格。

2.比选供应商为比选产品的生产企业

（1）三证合一的营业执照

（2）医疗器械生产企业许可证

（3）法人/法人授权委托书

（4）被委托人身份证复印件

（5）比选产品的医疗器械产品注册证/备案表和注册登记表

（6）承诺书

以上资质证明文件可为复印件，须加盖比选供应商公章，医院有权要求查验原件，供应商如不能按要求提供相应证明文件，将取消其比选和供货资格。

- 四、技术参数

★4.1设备用途：用于术中神经监测，显示波形，声音预警。设备接耗材端口为通用型，能够匹配在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网的不同品牌耗材。

4.2基本要求：

▲4.2.1、触屏操作：≤14寸彩色液晶显示屏方便移动，分辨率≥1024*768，直观清晰，操作简便。

▲4.2.2、曲线自适应功能：屏幕显示肌电波形曲线时，自动调节曲线幅度显示出完

整的波形，无需手动调节曲线幅度。

▲4.2.3、通道关闭功能：具备可选择的通道关闭功能，用于关闭影响波形判断和计算的通道，可以选择关闭通道声音和显示波形，也可以选择关闭通道声音和关闭波形。

4.2.4、多语言界面：支持中、英文语言界面。

▲4.2.5、音频输出：具备多种提示音，包括开机提示音、事件提示音和刺激提示音等。最大音频＞110dB。

- 4.2.6、滤波功能：具备可选择的滤波功能，用于排除外部干扰对波形判断和计算的影响。

- 4.2.7、扫描延迟功能：具备可设置的扫描延迟功能，用于排除刺激伪迹对事件波形判断和计算的影响。

- 4.2.8、提示阈值调节功能：具有可以调节提示阈值的功能，范围为0uV-25000uV。

▲4.2.9、刺激电流快速选择：具有快速选择预设电流值的功能，界面设置有三个按

键，分别表示1mA，2mA，3mA 电流，可以快速切换电流大小。

4.2.10、电极阻抗匹配机制：设置界面有电极阻抗匹配功能，当插管电极全部小于4kΩ并且同一通道电极阻抗差值小于2kΩ时，判定为插管接触良好，可进行下一步神经监测工作。

▲4.2.11、一体化设计，体积小巧，便于携带，重量≤5kg。

4.2.12、采集部分

4.2.12.1	测量范围：20μV-10000μV；

- 4.2.12.2带宽：15Hz-2KHz；

- 4.2.12.3共模抑制比：≥110dB；

- 4.2.12.4输入阻抗：≥2MΩ；

- 4.2.12.5噪声水平：≤0.7μVRMS；

- 4.2.13电刺激部分

- 4.2.13.1刺激方式：恒流；

- 4.2.13.2负载范围：0-10KΩ；

- 4.2.13.3刺激强度：0mA-30mA，可调节；

- 4.2.13.4刺激频率：1Hz-30Hz，可调节；

- 4.2.13.5刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs 或 250μs，可调节；

- 4.2.13.6直流分量：0V;

- ★4.3配置要求：

- 4.3.1监测主机 1 台;

- 4.3.2界面盒 1 个;

- 4.3.3抗干扰线 1 根；

- 4.3.4能匹配设备的至少3个不同品牌的耗材各1套

- ★五、商务要求

- 交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

- 交货地点：大邑县人民医院

- 报价要求：供应商报价为供应商为完成本项目所需的一切费用，包含但不限于中标后设备运输、收发货、安装、调试及培训及设备使用前必须进行的检测或监测等。国家法律法规规定设备使用前必须进行的检测或监测，均由供应商负责，采购人不再额外支付任何费用。

- 支付方式：签订合同生效，供应商完成交货及安装并通过采购人验收，采购人收到供应商出具的有效发票后且经采购人审核无误，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 95.00%，余款5%作为质量保证金，验收后1年期间无质量问题，采购人收到供应商出具的有效发票15日内无息支付该费用。

- 5、质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥2年，终生维修。

- 6、售后服务：

6.1供应商派专人负责该产品售后服务，提供联系人和联系方式。

6.2供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。中标人提供的所有货物为全新设备，所交货物生产日期距验收日期不超过半年。

6.3质量保证期内所有费用（零配件和维修费用）由供应商承担。

- 7、质量保证期内出现中标产品质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，8小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须及时提供同型号备用设备确保临床使用。

- 8、设备质量保证期内同一故障现象经中标人 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。

- 六、评分标准

| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标 分值 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 技术、服务要求 | - 投标人针对采购文件技术要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×17分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×36分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 53 | 客观 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案及安装调试方案、③售后服务方案、④应急预案、⑤医护人员培训方案； 投标人编制的实施方案包括以上5项内容的得17分，每有一项内容缺失扣3.4分；每有一项内容有缺陷的扣1.7分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) | 17 | 主观 |
| 价格分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100。 | 30 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。