大邑县人民医院胎儿监护仪、经皮黄疸仪购置项目

比选文件

## 项目名称：胎儿监护仪、经皮黄疸仪购置项目。

## 预算金额：人民币41000.00元。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 胎儿监护仪 | - 1 | 台 | 25000 | 25000 |
| 2 | - 经皮黄疸仪 | - 1 | 台 | 16000 | 16000 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 41000 |

三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选；

8、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明材料。

- 四、技术参数

| - 序号 | - 产品名称 | - ★数量 | - 单位 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 胎儿监护仪 | - 1 | - 台 | ★1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动。 2、大于等于8.4"TFT真彩液晶屏,分辨率≥800×600。显示屏可0－70度翻转，可平放或壁挂。 3、具备胎心率正常范围标识功能，具备胎心率曲线显示。 4、显示并打印胎心率，宫缩压力曲线、胎动标记、事件标记。 ▲5、胎心率监护探头：≥12晶片探头,超声发射频率:≥2MHz（提供检测报告证明）。 - 胎心率探头、宫缩压力探头采用防水设计。 ▲7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告） ▲8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、20四档宫压基线可选。 9、胎动记录：手动/自动可选。 10、内置易装纸热敏打印机，走纸速度1、2、3cm/可调，支持档案快速打印。打印浓度1~5档可调，支持定时打印功能。 ▲11、可自动存储≥25个档案数据，单个档案存储≥72小时以上的数据，档案总时长可存储≥680小时档案数据，可回放并选择输出打印，关机后数据不丢失。 12、报警方式：智能声光报警，监护心率异常（上下限报警）、胎心信号质量指示、报警延时0~30秒可调（5s/档）。 13、支持多种联网方式：可通过有线网络、医用无线网络与中央站组成网络系统。 |
| - 2 | - 经皮黄疸仪 | - 1 | - 台 | 1、检测方法:光源反射式； ▲2、显示方法:三位数码(LED)显示：两位整数，一位小数，单位为 mg/dl； ★3、检测值允许误差范围:00-15mg/dl士1mg/dl；16-25mg/dl±1.5mg/dl； ▲4、使用寿命:寿命大于10万次 ▲5、电源：充电式，每充足一次电至少能检测800-1000次； ▲6、开启准备时间:≤3秒； 7、重量g:≤250； 8、体积 mm:≤170x70x40； 9、充电器:输入220V 50Hz.3W，输出≤6.0V300mA DC； 10、校验盘:对白色屏(“00”)显示00.0或00.1，对黄色屏(“20”)显示20.0士1,单位为 mg/dl； |

## ★五、商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

2、交货地点

大邑县人民医院。

- 支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收报告单》后，中标人向采购人提供有效合法发票后15日内支付合同总金额的95%，装备安装调试并验收合格之日起满一年后无质量问题，采购人收到中标人提供的有效合法发票15日内无息支付合同总金额的5%；

- 售后服务

4.1质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥3年。从采购人验收合格之次日起算，终身维修，质量保证期内零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担，要求供应商提供此设备主要配件报价。质量保证期外的维修费用低于本次投标的主要零配件报价的 80%价格并由采购人承担。供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。

4.2供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常使用要求，采购人经验收合格后签字确认。

4.3终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.4培训：供应商需为采购人提供现场培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力。

4.5供应商需为本项目配备不少于一名的维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函。

- 4.6中标产品出现质量问题，供应商在接到采购人通知后响应，并在8小时内派专业技术人员到达采购人现场，24小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须提供备用设备确保临床使用。

5、供应商特殊资格条件

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明。

- 六、综合评分明细表

| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 技术、服务要求 | - 投标人针对采购文件技术要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×40分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 50 | 客观 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案及安装调试方案、③售后服务方案、④应急预案、⑤医护人员培训方案； 投标人编制的实施方案包括以上5项内容的得20分，每有一项内容缺失扣4分；每有一项内容有缺陷的扣2分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) | 20 | 主观 |
| 价格分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100。 | 30 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

备注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。