大邑县人民医院

超声多普勒胎心监护仪及防护用品采购项目比选文件

- 项目名称：超声多普勒胎心监护仪及防护用品采购项目

二、预算金额：人民币23381.00元。

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算价格（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒胎心监护仪 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 2 | 防护用品 | 1 | 批 | 详见清单 | 19381 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 23381 |

| 设备（器械)名称 | 规格型号 | 数量 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可移动式拍胸片防护屏 | 双立柱 柱高1930mm 屏宽600mm 、上宽高350mm，下宽高600mm） | 1个 | 8893 |
| 铅（条形）围脖 | （50mmx600mm） | 5个 | 895 |
| 铅方巾 | （400mmx400mm） | 5个 | 2085 |
| 铅围裙 | （600mmx1000mm） | 3个 | 3798 |
| 防辐射衣 | 1000*600mm | 1个 | 1655 |
| 防辐射衣 | 儿童（通用型） | 1个 | 1161 |
| 防辐射帽 | 660*120mm | 1个 | 290 |
| 防辐射围领 （一体式） | 500*80mm | 1个 | 326 |
| 防辐射围领 | 大领异型 | 1个 | 278 |
| 总预算价 |  |  | 19381 |

包2防护用品清单：

包1超声多普勒胎心监测仪

一、技术参数

（一）概述：

1.超声多普勒胎心监测仪采用先进的超声换能器、信号处理技术、三位数码显示、大功率扬声器及高能镍氢电池组；

2.该产品用于胎儿心率检查；

3.该产品防电击类型为Ⅱ类；内部电源供电设备；B型应用部分；应用部分防进液程度分类IPX1；

（二）主要技术指标：

1.工作条件：

（1）环境条件：

a）环境温度：5℃-40℃；

b）相对湿度：≤80%；

c）大气压力：860hPa-1060hPa；

（2）充电器电源：交流电压220V±22V；频率50Hz±1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F；

（3）内部电源：镍氢充电电池组,直流电压4.8V,≥650mAh；

2.超声工作频率：超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15%；

3.综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90dB；

▲4.连续工作时间：≥8h（采用电池供电时≥4h）；

▲5.胎心率测量范围：65-210次/min；测量误差：±2次/min；

▲6.额定超声工作频率：1MHz-8MHz。标配为2.5MHz；

▲7.在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时,所采用的多普勒频率为:25Hz-600Hz。反射靶速度为:1cm/s-4cm/s；

8.空间峰值时间峰值声压:＜1Mpa；

9.输出超声功率：＜15mW；

10.超声换能器敏感元件的有效面积:0.393cm²-1.766cm²。标配为0.88cm²；

11.正常使用时,对声耦合剂及其声特性阻抗的要求为:水性高分子凝胶,声阻抗与人体软组织相近,对皮肤无刺激,对探头无损伤；应使用具有产品注册证的超声耦合剂；

12.主机外型尺寸：138×94×95（mm）±2%；

13.主机加换能器重量：≤0.52kg；

14.输入功率：不大于10VA；

15.工作制：连续工作制；

▲16.本产品的声输出参数满足以下条件:

（1）峰值负声压: p_＜1Mpa；

（2）输出波束声强: Iob<20mW/cm²；

（3）空间峰值时间平均声强: Ispta＜100mW/cm²。

★二、商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

2、交货地点

大邑县人民医院。

- 支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收报告单》后，中标人向采购人提供有效合法发票后15日内支付合同总金额的100%。

- 售后服务

4.1质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥3年。从采购人验收合格之次日起算，终身维修，质量保证期内零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担，要求供应商提供此设备主要配件报价。质量保证期外的维修费用低于本次投标的主要零配件报价的 80%价格并由采购人承担。

4.2供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常使用要求，采购人经验收合格后签字确认。

4.3终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.4培训：供应商需为采购人提供现场培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力。

4.5供应商需为本项目配备不少于一名的维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函。

4.6中标产品出现质量问题，供应商在接到采购人通知后响应，并在8小时内派专业技术人员到达采购人现场，24小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须提供备用设备确保临床使用。

5、供应商特殊资格条件

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明。

六、综合评分明细表

| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 技术、服务要求 | - 投标人针对采购文件技术要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×40分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 50 | 客观 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案及安装调试方案、③售后服务方案、④应急预案、⑤医护人员培训方案； 投标人编制的实施方案包括以上5项内容的得20分，每有一项内容缺失扣4分；每有一项内容有缺陷的扣2分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) | 20 | 主观 |
| 价格分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100。 | 30 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

备注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。

包2防护用品：

- 技术参数

▲1、铅当量：≥0.5mmPb。

2、适用于X射线管电压:30-120kV。

▲3、面料：采用高档牛津面料，双面防水，耐汗，表层质地结实，耐磨，抗污，便于清洁，消毒处理；魔术贴粘贴设计，粘合力度大，≥5万次粘合。包边条：包边条材料经久耐用，结实耐磨。与边角吻合严密，不漏针跑边。

4、可移动式拍胸片防护屏：防护屏由铝合金框架、铅胶帘组成，用于医用射线的防护，配有转向脚轮4只，单手按压压板。可根据患者透视拍片位置上下移动防护屏。

▲5、产品防护性能具备提供符合YY/T 0292.1-2020,《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分：材料衰减性能的测定》标准的检测报告。产品通过ISO 13485；2016，ISO 9001；2015质量体系认证。（提供检测报告）

- 每套配完整的操作使用说明书、合格证。

▲7、配件可终身保修及维护。

| 设 备（器械） 名 称 | 规格型号 （尺寸根据用户需求提供） | 数量 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可移动式拍胸片防护屏 | 双立柱 柱高1930mm 屏宽600mm 、上宽高350mm，下宽高600mm | 1个 | 8893 |
| 铅（条形）围脖 | 50mmx600mm | 5个 | 895 |
| 铅方巾 | 400mmx400mm | 5个 | 2085 |
| 铅围裙 | 600mmx1000mm | 3个 | 3798 |
| 防辐射衣 | 1000*600mm | 1个 | 1655 |
| 防辐射衣 | 儿童（通用型） | 1个 | 1161 |
| 防辐射帽 | 660*120mm | 1个 | 290 |
| 防辐射围领 （一体式） | 500*80mm | 1个 | 326 |
| 防辐射围领 | 大领异型 | 1个 | 278 |
| 总预算价 |  |  | 19381 |

★8、购置清单：

★包2汇总限价为19381.00元，供应商报价不能超过项目的汇总限价，超过即为无效报价。

★二、商务要求

- 交货时间：自合同签订之日起30日内完成。

2、交货地点：大邑县人民医院。

3、支付方式

签订合同生效后，供应商完成交货及安装并通过采购人验收后，采购人收到供应商出具的有效发票后且审核无误，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

4、售后服务

4.1质量保证期：自采购人验收合格之次日起，质保≥5年。

5、供应商特殊资格条件

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明

三、评分标准：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30%*100。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 40分 | 投标人完全满足“技术参数要求”要求，没有负偏离的得50分。如有偏离则按照以下要求扣分，扣完为止： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×30分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |
| 3 | 履约能 力 | 20分 | 2021年1月1日（含）以来所投产品的类似业绩，每具有一个得5分，最多得20分。提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖投标人电子印章。 |
| 4 | 售后服 务 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②进度计划（至少包括交货计划周期，交货前准备，验收准备等）、③售后人员配置（至少包括售后人员姓名、联系方式、售后服务地点等）④售后服务方案⑤应急预案。 以上提供齐全、分析准确、有详尽的解决方案、且完全符合本项目实际需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容有缺陷或不合理或不具有针对性和操作性的扣1分，扣完为止。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

备注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。