升级服务（功能拓展）内容及需求

提供全反馈自校准梯度控制系统；
提供第二代光速数字射频；
提供第七代重建引擎ICN7和智引擎重建平台ICN IQE
提供全新主控操作台Operator console T5820

提供8通道乳腺线圈和4通道大柔线圈，旧线圈置换
K空间采集方式：Spiral
最大B值：10000
提供新开展扫描序列技术
8.1 3D Cube三维容积脑成像
8.2 IDEAL四对比度全压脂成像
8.3 IDEAL IQ 脂肪定量技术
8.4 PROPELLER MB全身去运动伪影螺旋桨技术

8.5 Spiral ASL 不打药全脑灌注成像

   8.6 SWAN 2.0磁敏感加权成像
   8.7 3D COSMIC
   8.8 PROBE-3DCSI和2DCSI二维和三维脑频谱及彩色化学位移图
8.9 LAVA XV第三代LAVA成像
8.10 LAVA Flex腹部三维容积多对比度多期动态增强成像技术
8.11 eDWI高清多B值弥散
8.12 全身弥散
8.13 FLEX多对比成像技术
8.14 3D MERGE多回波优化的梯度回波技术
8.15 Inhance无需造影剂的血管成像
8.16 Inhance 3D Deltaflow全下肢不打药血管成像
8.17 2D Myocardial Delayed Enhancement (MDE) 二维心肌延迟增强技术
8.18 3D Myocardial Delayed Enhancement (MDE)三维心肌延迟增强技术
8.19 Cine IR (requires 2D MDE)反转心肌饱和技术
8.20 iDrive Pro Plus心脏成像实时定位技术
8.21 Cardiac Tagging心肌标记
8.22 3D Navigator三维仿真内窥镜技术
8.23 3D Heart 
8.24 FGRE Time Course时间进程法心肌灌注
	项目
	升级服务（功能拓展）配置
配置要求1.5T IQE智引擎平台
	我院现有Brivo MR 355配置
	拓展后达到的效果

	系统硬件

	梯度系统平台
	螺旋梯度系统
	第二代Eco梯度
	使用EDLC纳米梯度系统技术增强螺旋梯度的瞬间切换性能，实现螺旋式空间采集，扫描速度、图像保真、高级应用的革新基础

	射频系统
	第二代FreeTrans光速数字射频 [image: image1.jpg]ey
£x 452553819
S5 aws7EaN 372 msumssssu

7
#s00 AT
12bpm .
i 35%

800 22 AL

sha
® ‘ L
1 1
H 5
7 - H

-

seen

TRt 0oor

TEB0 IFE

£CT 7 250z

8¢h Body Upper




	第一代光纤射频
	快速、高保真射频切换，ELS椭球射频激发。

信噪比进一步提升。

	操作平台
	SV20.1/23.1
	SV20/23
	

	K空间采集方式
	Spiral
	非Spiral
	螺旋K空间采集方式，为螺旋MR独有k空间采集方式，可缩短扫描时间，获得人体功能信息。

	三轴最大扫描FOV
	50 cm
	48cm
	

	射频接收采样率
	80MHz
	20MHZ
	

	ADC 采样率
	16 bit
	8bit
	

	EPI 最短TR
(256x256)
	5 ms
	6ms
	

	最大B值
	10,000
	7,000
	

	临床功能对比

	全身

应用
	3D Cube
三维容积脑成像
	无
	2-3min，一次扫描，实现全颅三维容积成像, 亚毫米各向同性扫描，兼容呼吸门控、心电门控，简化操作流程

	
	IDEAL
四对比度全压脂成像
	无
	优秀的水脂分离，一次扫描，生成四种对比度的图像，同时降低因为磁敏感性伪影带来的图像失真。

	
	IDEAL IQ 
脂肪定量技术
	无
	IDEAL IQ可实现脂肪定量，可用于脂肪肝的检测等。

	中枢神经系统
	PROPELLER MB
全身去运动伪影螺旋桨技术
	Propeller 2.0
	2.0用于头部，MB用于全身

	
	Spiral ASL 
不打药全脑灌注成像
	无
	唯一FDA认证，应用于中风、TIA、狭窄、其他脑血管病、神经变性疾病、结构性脉管系统问题等广泛领域

	
	SWAN 2.0
磁敏感加权成像
	无
	SWAN的相位像，优秀地区分钙化灶与出血灶。

	
	3D COSMIC
	无
	实现优秀的脊椎成像，克服信号不均匀的难点

	频谱

成像
	PROBE-3DCSI和2DCSI
二维和三维脑频谱及彩色化学位移图
	无
	GE 独有 3D 波谱，在PROBE-2D CSI基础上PROBE-3D CSI能采集3D多层面多体素成像。显著提高氢质子频谱敏感性

	体部&肌肉骨关节

成像
	LAVA XV
第三代LAVA成像
	无
	一次屏气，实现肝脏到盆腔的大范围成像，高信噪比高分辨率

	
	LAVA Flex
腹部三维容积多对比度多期动态增强成像技术
	无
	腹部磁共振扫描金标准序列，一次扫描四种对比度图像，腹部和全身应脂肪抑制完全，可达48cm扫描范围

	
	eDWI
高清多B值弥散
	无
	一次扫描最多得到40种B值图像，提高效率和诊断准确性。



	
	全身弥散
	慢
	快速高清类PET，约8-10分钟

	
	FLEX多对比成像技术
	无
	快与好兼得，以50%的时间，获得超越以往的压脂质量

	
	3D MERGE

多回波优化的梯度回波技术
	无
	MERGE提高了脊髓的灰白质对比度，提供了神经根走行更清晰的图像。可以更好的显示颈椎脊髓段多发性病变

	心血管系统
	Inhance
无需造影剂的血管成像
	无
	采用强大的脉冲序列的高级阵列对中枢和外周、脏器动脉血流进行成像，出色的静脉和背景抑制，无需使用钆造影剂

	
	Inhance 3D Deltaflow
全下肢不打药血管成像
	无
	下肢血管 无需造影剂的快速成像

	
	2D Myocardial Delayed Enhancement (MDE) 

二维心肌延迟增强技术
	无
	帮助区分活心肌和坏死心肌，把握血管再通治疗时机

	
	3D Myocardial Delayed Enhancement (MDE)
三维心肌延迟增强技术
	无
	使用时间可变采样技术(VAST)采集广泛的容积数据

	
	Cine IR (requires 2D MDE)
反转心肌饱和技术
	无
	与心肌延迟增强技术结合，提供心肌诊断的丰富信息，同时为淀粉样变性、脉管炎或弥漫性纤维化等提供诊断信息。

	
	iDrive Pro Plus
心脏成像实时定位技术
	无
	实时校正方向和对比度，16幅/秒，尤其对心脏实时成像尤为重要

	
	Cardiac Tagging
心肌标记
	无
	更好的观察心肌收缩的运动功能，可以对整个心脏周期成像

	
	3D Navigator
三维仿真内窥镜技术
	无
	通过使用导航技术很容易探测到膈肌,  并使用该信息采集3D梯度回波序列而无需患者屏气。


	
	3D Heart 

	无
	以无创方式对冠状动脉进行成像并对血管结构进行评估，在患者自由呼吸的条件下，实现对异常动脉、成人和儿童先天性心脏病、主动脉和心室情况的评估。

	
	FGRE Time Course
时间进程法心肌灌注
	无
	对难以检查到的病理细节（如心尖血栓等）进行成像。在顿抑和梗塞心肌的负荷研究中可获得出色的效果


