## 医疗设备调研需求
大邑县人民医院住院病区服务能力提升改造项目 相关设施设备市场调研清单
序号 | 名称 | 合计 | 单位 | 采购需求
1 | 监护仪 | 47 | 台 | 1、便携一体式监护仪，监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 3、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800×600，≥7通道波形显示。采用整机无风扇设计。 4、监护仪设计使用年限≥10年； 5、支持RJ45接口进行有线网络通信，能联网通信到中心监护系统。 6、支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。 7、整机质保≥3年。
2 | 除颤仪监护仪 | 7 | 台 | 1、彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 3、手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 4、配置基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 5、能自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 6、支持连接中央监护站。 7、主机设计使用年限≥10年。 8、整机质保≥3年。
3 | 电动吸引器 | 8 | 台 | 1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 3、瞬时抽气速率：≥40L/min； 4、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)。 5、大流量无油润滑真空泵，泵体无需日常维护和保养。 6、大口径贮液瓶，瓶塞带密封环，方便开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。 7、 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。 8、 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 9、配备空气过滤器防止负压泵受到污染。 10、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 11、整机质保≥3年。
4 | 壁挂式空气消毒机 | 10 | 台 | 1、循环消毒风量：≥600m³/h； 2、紫外线管寿命：≥5000h；可查看北京时间、设备累积工作时间等。 3、消毒效果：自然菌消亡率：≥90% 4、消毒后空气中细菌总数：≤50cfu/m³ 5、整机使用寿命：≥6年； 6、人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成对人体有危害的二次污染物； 7、噪声dB(A)：≤55dB（A）； 8、整机质保≥3年。
5 | 移动式空气消毒机 | 10 | 台 | 1、循环消毒风量：≥850m³/h； 2、紫外线管寿命：≥5000h； 3、整机使用寿命：≥6年； 4、自然菌平均消亡率：≥90%； 5、人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成对人体有危害的二次污染物； 6、噪声≤55dB（A）； 7、可查看北京时间、设备累积工作时间等。 8、整机质保≥3年。
6 | 数字式十二导联心电图机 | 7 | 台 | 1、ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集。 2、频率响应：0.01-500Hz。 3、耐极化电压：±900mV。 4、采样率：每个导联64000Hz。 5、基漂滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz 6、设备内置存储器，存储病历≥800例。 7、内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时以上。 8、可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。 9、记录纸规格至少包括两种：支持卷纸和折叠纸两种规格。 10、主机设计使用年限≥10年。 11、整机质保≥3年。
7 | 医用注射泵 | 45 | 台 | 1、注射泵需通过NMPA三类注册证 2、双通道一体机，无需额外配件，每个通道具备独立电源开关。 3、可升级TCI模式，TCI模式支持至少三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。 4、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 5、主机设计使用年限≥10年。 6、整机质保≥3年。
8 | 输液泵 | 24 | 台 | 1、主机设计使用年限≥10年。 2、支持输液、输血、肠内营养液输注功能。 3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h；预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。 4、可自动统计至少四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 5、至少8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式。 6、具备阻塞后自动重启输液功能；具备单个气泡和累积气泡报警功能。 7、电池工作时间≥5小时。 8、防异物及进液等级IP44。 9、整机质保≥3年。
9 | 体重秤 | 12 | 台 | 1、身高测量范围：20-210cm; 2、体重测量范围：1-500KG； 3、可折叠 4、语音播报，热敏打印 5、可有限传输和无线蓝牙传输，传输数据可上传电脑。 6、整机质保≥3年。
10 | 呼吸机 | 16 | 台 | 1、设备主机（不带涡轮）。 2、设备主机使用年限≥10年。 3、适用于成人，小儿和婴幼儿病人类型；同时标配一体式备用空气气源（非外置空压机），可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示。 4、具备通气模式至少包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气PRVC及其压力调节容量控制同步间歇指令通气PRVC-SIMV、气道压力释放通气APRV、自适应支持通气、容量支持通气VS、无创通气和氧疗模式，其中氧疗模式最大流速≥80L/min。 5、支持呼末二氧化碳监测、顺磁氧监测；支持心肺复苏通气模式CPRV；支持升级食道压、胃内压监测工具。 6、主机具备非外接的VGA接口（非HDMI接口）、网络接口、USB接口、RS232接口。 7、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、自动插管阻力补偿功能、NIF、PEEPi、P0.1测定及低流速P-V工具、SI肺复张工具和SBT脱机工具。 8、具备智能同步技术，吸气触发、呼气触发和压力上升时间可自动调节。 9、整机质保≥3年。
11 | 观片灯 | 14 | 个 | 1、规格：三联； 2、LED 灯条数量:≥6 根 3、亮度可调，且亮度≥4000cd/m2。 4、LED 灯条寿命≥ 10 万小时。 5、观察屏亮度的均匀性应≥ 0.7。观察屏亮度的稳定性应不大于 2%。 6、安装方法：壁挂式。 7、整机质保≥3年。
12 | 床单元消毒机 | 14 | 台 | 1、功率：≤200W； 2、臭氧浓度：≥1600mg/m³； 3、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m³； 4、整体噪声dB(A)：≤55； 5、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有杀灭功能。 6、整机质保≥3年。
13 | 无影灯 | 25 | 台 | 1、灯源：采用LED冷光源。 2、可调光斑大小。 3、灯源使用≥50000小时。 4、快速拆卸手柄，手柄可高温灭菌处理。 5、灯头采用PLC系统控制。 6、整机质保≥3年。