附件：

病床清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床（含床头柜） | 一、病床 尺寸规格：外形尺寸：2150*1080*500/700mm（±5%），符合常见病床尺寸范围。 床头床尾板：采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，强度高、韧性好，在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，床尾带一次性成型病历卡座。 护栏：铝合金护栏采用专用铝型材料，厚达1.0mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理，六支护栏支柱，耐磨、不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全。 升降丝杆：采用45#钢挤压成型，使用过盈打滑保护装置，并有防护装置不积尘，摇把为金属摇把（或ABS工程塑料，可折叠隐藏），经久耐用。 床面板：材质为1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，美观大气，承重力强（不低于200公斤），表面光滑并带有透气孔，保证病人的舒适性。 床架：钢制床架，材质为1.00mm厚优质冷轧钢管，床框采用30mm×60mm×1.0mm碳钢矩管，床脚大架采用30mm×50mm×1.0mm的碳钢管，使床体与床脚之间连接更加稳固可靠。 脚架：采用优质冷轧钢制造，床面外框架采用50×25×1.5mm冷轧钢管。 床面：采用抑菌耐磨超纤皮革或抑菌布绒饰面（中标后根据实际需求选择一种）。 功能：背部抬起角度：75°±10°，满足患者体位变换需求。 移动与制动：配备5寸双面静音轮，移动灵活，制动稳定。 有害物质限量：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求。 结构安全：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，剪切和挤压点防护措施到位，孔及间隙安全尺寸符合标准。 二、床头柜 主材质：面材：采用优质E0级实木颗粒板；基材：采用E0级实木多层板，符合GB 28008—2024和GB 18584—2024标准； 配置：一抽一柜，两侧带毛巾挂杆，所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于0.5mm； 活动部件：配备防脱落装置或带有不小于5号黑体字的永久性警示标识； 剪切和挤压点防护：活动部件运行形成的可接触间隙尺寸小于7mm； 稳定性：按照GB 28008—2024标准进行稳定性试验，结果合格； 封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致，采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合GB 28008—2024标准； 板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm，宽度、长度允许偏差±1.5mm，含水率≤8%； 表面性能：表面胶合强度≥1.0MPa，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级，甲醛释放限量（1m³气候箱法） ≤0.015mg/m³ ，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物符合GB 18584—2024标准 | 张 | 350 |
| 2 | 儿童病床（含床头柜） | 一、病床 外形尺寸：1800mm（长）*800mm（宽）*400mm/600mm（高）（±5%）。 床头床尾板 材质：采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，确保强度高、韧性好。 设计：床头床尾板设计有可爱的卡通图案或色彩，以营造温馨、友好的氛围，减轻儿童患者的恐惧感。 功能：在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，床尾带一次性成型病历卡座，方便医护人员记录和查看儿童患者的信息。 护栏 材质：铝合金护栏，采用专用铝型材料，厚达1.0mm，确保结构稳固。 设计：护栏自锁机构采用隐藏式设计，形状类似儿童喜爱的玩具把手，如圆形或动物形状，增加趣味性。D型铝合金扶手，表面进行硬化处理，六支护栏支柱均匀分布，耐磨、不易变形。 功能：护栏可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全，方便儿童上下床及家长照顾。 升降丝杆 材质：采用45#钢挤压成型，使用过盈打滑保护装置，并有防护装置防止积尘。 摇把：金属摇把，设计小巧轻便，适合儿童病房环境使用，经久耐用。 床面板 材质：1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，确保美观大气。 承重：承重力强（不低于150公斤）。 表面处理：表面光滑并带有透气孔，保证儿童患者的舒适性。同时，可在床面板上铺设柔软的垫子，增加舒适度。 床架 材质：钢制床架，采用1.00mm厚优质冷轧钢管。 结构：床框采用25mm×40mm×1.0mm碳钢矩管，床脚大架采用25mm×40mm×1.0mm的碳钢管，确保床体与床脚之间连接稳固可靠。 设计：床架结构简洁，边角圆润，避免儿童碰撞受伤。 脚架 材质：采用优质冷轧钢制造，床面外框架采用40×20×1.5mm冷轧钢管，确保结构稳固。 设计：脚架设计可调节高度，以适应不同年龄段儿童的身高需求。 床面 材质：采用抑菌耐磨超纤皮革或抑菌布绒饰面，确保床面柔软、舒适且易于清洁。 设计：床面可设计有可爱的图案或色彩，与床头床尾板相呼应，营造整体温馨的氛围。 功能 背部抬起角度：60°±10°，满足儿童患者体位变换需求，同时考虑儿童身体发育特点，角度设置更为适宜。 移动与制动：配备4寸双面静音轮，移动灵活且制动稳定，确保儿童在床上的安全。 有害物质限量 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求，确保儿童患者的健康安全。 结构安全 所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，确保儿童不会因碰撞而受伤。 剪切和挤压点防护措施到位，孔及间隙安全尺寸符合标准，防止儿童手指或其他部位被卡住。 床体结构稳固，能够承受儿童在床上的各种活动，确保使用安全。 二、床头柜 主材质：面材：采用优质E0级实木颗粒板；基材：采用E0级实木多层板，符合GB 28008—2024和GB 18584—2024标准； 配置：一抽一柜，两侧带毛巾挂杆，所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于0.5mm； 活动部件：配备防脱落装置或带有不小于5号黑体字的永久性警示标识； 剪切和挤压点防护：活动部件运行形成的可接触间隙尺寸小于7mm； 稳定性：按照GB 28008—2024标准进行稳定性试验，结果合格； 封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致，采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合GB 28008—2024标准； 板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm，宽度、长度允许偏差±1.5mm，含水率≤8%； 表面性能：表面胶合强度≥1.0MPa，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级，甲醛释放限量（1m³气候箱法） ≤0.015mg/m³ ，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物符合GB 18584—2024标准 | 张 | 40 |
| 3 | 电动病床（含床头柜） | 一、病床 尺寸规格 外形尺寸：2150*1080*500/700mm（±5%），可根据实际需求进行微调以适应不同病房空间。 床头床尾板 材质：采用高强度ABS工程塑料，一次性注塑成型，确保强度高、韧性好。 设计：在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，方便清洁与维护；床尾配备一次性成型病历卡座，便于存放病人资料。 电动调节：床头床尾板可电动升降，以适应不同治疗或护理需求，升降范围0-300mm，调节速度平稳可调。 护栏 材质：铝合金护栏，采用专用铝型材料，厚1.2mm。 设计：护栏自锁机构为隐藏式枪把设计，D型铝合金扶手。 结构：六支护栏支柱，提供稳固支撑；可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活且安全。 电动控制：护栏的升降可通过电动按钮控制，方便医护人员或病人自行操作。 升降丝杆 材质：采用45#优质钢挤压成型，确保结构稳固。 保护装置：使用过盈打滑保护装置，防止过载损坏；配备防护装置，防止积尘，延长使用寿命。 摇把：金属摇把，经久耐用；电动病床配备电动升降系统，可通过遥控器或控制面板实现床体的整体升降，升降范围450-750mm，调节精度±5mm。 床面板 材质：1.2mm厚冷轧钢条板（相较于普通病床加厚），整体冲压而成。 承重：承重力强，不低于250公斤，确保病人安全。 表面处理：表面光滑并带有透气孔，保证病人的舒适性。 电动调节：床面板可分段电动调节，包括背部抬起、腿部抬起等功能，背部抬起角度0-75°±5°，腿部抬起角度0-45°±5°，满足患者不同体位变换需求。 床架 材质：钢制床架，采用1.2mm厚优质冷轧钢管（相较于普通病床加厚），确保结构稳固。 床框：采用30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管，提升床体整体强度。 电动驱动：床架配备电动驱动系统，实现床体的平稳升降与倾斜调节。 脚架 材质：采用冷轧钢制造，确保结构稳固。 设计：床面外框架采用50×25×1.8mm冷轧钢管。 电动调节：脚架可电动调节高度，以适应不同地面高度或病人需求。 床面 饰面材料：采用抑菌耐磨超纤皮革或抑菌布绒饰面，确保床面清洁卫生、舒适耐用。 移动与制动：配备5寸双面静音轮，移动灵活；制动系统稳定可靠，确保床体在静止状态下的安全性。 智能控制：配备遥控器或控制面板，实现床体各项功能的电动调节。 有害物质限量 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求，确保病人健康。 结构安全 所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，防止病人磕碰受伤。 剪切和挤压点防护措施到位，确保病人使用过程中的安全性。 孔及间隙安全尺寸符合标准，防止病人手指或其他部位卡入造成伤害。 电源：配备安全可靠的电源系统，包括过载保护、漏电保护等功能，确保使用安全。 噪音控制：电动驱动系统采用低噪音设计，确保床体在调节过程中产生的噪音不超过规定值，为病人提供安静的休息环境。 二、床头柜 主材质：面材：采用优质E0级实木颗粒板；基材：采用E0级实木多层板，符合GB 28008—2024和GB 18584—2024标准； 配置：一抽一柜，两侧带毛巾挂杆，所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于0.5mm； 活动部件：配备防脱落装置或带有不小于5号黑体字的永久性警示标识； 剪切和挤压点防护：活动部件运行形成的可接触间隙尺寸小于7mm； 稳定性：按照GB 28008—2024标准进行稳定性试验，结果合格； 封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致，采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合GB 28008—2024标准； 板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm，宽度、长度允许偏差±1.5mm，含水率≤8%； 表面性能：表面胶合强度≥1.0MPa，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级，甲醛释放限量（1m³气候箱法） ≤0.015mg/m³ ，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物符合GB 18584—2024标准 | 张 | 56 |
| 4 | 重症特需床位（含床头柜） | 一、病床 产品为特需病房用电动多功能病床，，为五功能/六功能电动配置，符合高端病房使用标准。 外形尺寸总长≥2150mm，总宽≥1000mm，床体整体高度调节范围450mm-780mm；床板长度≥1950mm，床面宽度≥900mm。 具备五功能电动调节：背板升降0°-75°、腿板升降0°-40°、床体整体升降、整体前倾0°-14°、整体后倾0°-14°，支持背膝联动，减少患者摩擦不适。 配备静音医用电动推杆，运行平稳噪音低，配手持控制器与床侧快捷键，支持一键复位、一键椅位、电动CPR紧急放平，带急停开关。 安全载重**≥240kg-250kg**，床架采用加厚冷轧钢板冲压成型，表面防锈防腐处理；床头床尾为ABS/高档实木材质，可拆卸、易清洁、防撞圆角。 配置四片式升降护栏，阻尼缓冲、防夹手，可隐藏收纳；采用中控刹车静音脚轮，制动可靠、推行顺滑。 床板为分段式透气防滑结构，标配医用防水防压疮床垫；预留输液架插孔、引流挂钩、餐板接口、床头灯位。 供电AC220V/50Hz，内置备用蓄电池，断电可正常操作；电气防护等级IP54，安全稳定。 整体结构全圆角防撞，符合医用安全与院感要求，质保期：床架≥3年，电机及电控系统≥2年，床垫及配件≥1年。 二、床头柜 主材质：面材：采用优质E0级实木颗粒板；基材：采用E0级实木多层板，符合GB 28008—2024和GB 18584—2024标准； 配置：一抽一柜，两侧带毛巾挂杆，所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于0.5mm； 活动部件：配备防脱落装置或带有不小于5号黑体字的永久性警示标识； 剪切和挤压点防护：活动部件运行形成的可接触间隙尺寸小于7mm； 稳定性：按照GB 28008—2024标准进行稳定性试验，结果合格； 封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致，采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，符合GB 28008—2024标准； 板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm，宽度、长度允许偏差±1.5mm，含水率≤8%； 表面性能：表面胶合强度≥1.0MPa，表面耐磨磨耗值≤50mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级，甲醛释放限量（1m³气候箱法） ≤0.015mg/m³ ，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物符合GB 18584—2024标准 | 张 | 20 |
| 6 | 转运病床 | 一、尺寸规格 外形尺寸：2200*1100*550/750mm（±5%）。 折叠后尺寸：可折叠结构，折叠后长度缩短至1800mm，宽度不变，高度降低至300mm，方便在救护车、电梯等狭小空间内存放和搬运。 二、材质与结构 床头床尾板 采用高强度ABS工程塑料，一次性注塑成型。在不借助任何工具的情况下可快速自由拆卸，方便在紧急情况下对患者进行快速转移和救治。床尾配备一次性成型病历卡座，且卡座设计更牢固，防止在转运过程中病历滑落。 护栏 选用铝合金护栏，采用高精度铝型材料，厚度达1.2mm。护栏自锁机构采用隐藏式枪把设计，操作更流畅；D型铝合金扶手经过表面硬化处理，硬度更高，耐磨、不易变形，且表面增加防滑纹理，确保医护人员或患者在抓握时的安全性。配备八支护栏支柱，进一步增强护栏的稳定性。可收缩平放，采用单触点式手柄操作，升降灵活且安全，在转运过程中可根据需要快速调整护栏状态。 升降丝杆 采用45#优质钢挤压成型，经过热处理工艺，提高丝杆的强度和耐磨性。摇把采用高强度金属摇把，经久耐用，在摇把表面增加防滑橡胶套，方便操作。 床面板 材质为1.2mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，承重力不低于250公斤，以满足转运过程中可能遇到的不同体重患者需求。表面光滑且带有更多透气孔，透气孔分布更均匀，保证病人在长时间转运过程中的舒适性。床面板边缘进行圆滑处理，防止刮伤患者。 床架 钢制床架，材质为1.2mm厚优质冷轧钢管，床框采用35mm×65mm×1.2mm碳钢矩管，床脚大架采用35mm×55mm×1.2mm的碳钢管，使床体与床脚之间连接更加稳固可靠，能够承受转运过程中的各种外力冲击。床架结构进行优化设计，增加加强筋，提高整体强度和稳定性。 脚架 采用优质冷轧钢制造，床面外框架采用55×30×1.8mm冷轧钢管，脚架与床体连接部位采用加强设计，确保在转运过程中脚架不会松动或脱落。脚架底部配备可调节高度的支脚，可根据地面平整度进行调整，保证病床在放置时的稳定性。 床面 采用高级抑菌耐磨超纤皮革或抑菌布绒饰面，能够有效抑制常见细菌滋生，降低患者在转运过程中感染的风险。 三、功能 背部抬起角度：75°±10°，同时增加腿部抬起功能，腿部抬起角度范围为0°-45°，满足患者在不同体位下的需求，尤其在转运长时间卧床患者时，可通过调整体位减轻患者不适。 移动与制动 配备6寸双面静音轮，轮子材质采用高弹性橡胶，具有良好的减震性能，移动更加灵活平稳，能够有效减少在转运过程中因颠簸对患者造成的伤害。制动系统采用灵敏可靠的脚刹和手刹双重制动装置，制动稳定，确保在需要固定病床位置时能够迅速停下，防止病床滑动。 快速转移功能 床体底部配备可伸缩的牵引装置，方便在救护车等有限空间内与其他转运设备进行连接和牵引，实现快速转移。同时，在床体两侧设置多个吊环，便于使用吊带等工具进行垂直吊运，满足特殊场景下的转运需求。 四、有害物质限量 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害物质未检出或符合更严格的国际环保标准限量要求，确保患者在转运过程中的健康安全，减少因接触有害物质而引发的潜在风险。 五、结构安全 所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于10mm，最大程度避免患者和医护人员在转运过程中被边角刮伤。孔及间隙安全尺寸符合国际标准，防止患者手指或其他部位卡入，保障使用安全。 | 张 | 18 |

报价单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床（含床头柜） | 350 |  |  |  |
| 2 | 儿童病床（含床头柜） | 40 |  |  |  |
| 3 | 电动病床（含床头柜） | 56 |  |  |  |
| 4 | 重症特需床位（含床头柜） | 20 |  |  |  |
| 5 | 转运病床 | 18 |  |  |  |
| 总合计（元） |  |  | 合计大写： |  |  |

公司名称：                    （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：

报价日期：2026年  月   日

- 供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。