附件
病床清单及参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	普通病床（含床头柜）
	一、病床
规格：2200×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)±10mm。
床头床尾板：采用ABS工程塑料，一次性注塑成型,采用插式结构，强度高、韧性好，在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，床尾带一次性成型病历卡座。
护栏：铝合金护栏采用专用铝型材料，厚度≥1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理，六支护栏支柱使用直径≥19mm不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，耐磨、不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全。
升降丝杆：采用45#钢挤压成型，使用过盈打滑保护装置，并有防护装置不积尘，摇把为金属摇把（或ABS工程塑料，防撞可折叠隐藏），经久耐用。
床面板：材质为1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，美观大气，承重力强（不低于200公斤），表面光滑并带有透气孔，保证病人的舒适性。
床架：钢制床架，材质为≥1.00mm厚优质冷轧钢管，床框采用≥30mm×60mm×1.0mm碳钢矩管。
脚架：床脚大架采用≥30mmx50mmx1.2mm的碳钢管，使床体与床脚之间连接更加稳固可靠。
床垫：
外形参数：≥1935mmx820mmx80mm；底层采用高弹椰丝棕，厚度≥30mm，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；内面采用高弹性海绵，厚度≥50mm，有效增加人体舒适度；外套防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。

功能：背部抬起角度：75°±5°，腿部升降：升降角度0～45º，±5º满足患者体位变换需求。
移动与制动：配备5寸双面静音轮，移动灵活，制动稳定。
有害物质限量：有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求。
结构安全：所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，剪切和挤压点防护措施到位，孔及间隙安全尺寸符合标准。
二、床头柜
1.规格：480mm*460mm*800mm,(±5mm);
2. 台面采用ABS工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观大方；柜体采用δ0.8厚碳钢板材组焊，材料强度高，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀。
3. 床头柜由柜体、ABS台面、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成；
4. 抽屉滑槽采用高级三折滑轨，拉手采用ABS弧形拉手；
5. 整柜配置一个书写拖板，方便存放报纸及陪护人员用餐时可做餐板使用；一只小号抽屉、一柜，柜内带隔板；
6、两侧配置不锈钢伸缩式毛巾架。
7. 配置4只2寸静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。(可推荐更优材质）

	张
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	儿童病床（含床头柜）
	一、病床
外形尺寸：2200×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)±10mm。（如果科室需要长度尺寸可调整）
床头床尾板
材质：采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，采用插式结构,确保强度高、韧性好。
设计：床头床尾板装饰条设计粉色，以营造温馨、友好的氛围，减轻儿童患者的恐惧感。
功能：在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，床尾带一次性成型病历卡座，方便医护人员记录和查看儿童患者的信息。
护栏
材质：铝合金护栏，采用专用铝型材料，厚达1.2mm，确保结构稳固。
设计：护栏自锁机构采用隐藏式设计，形状类似儿童喜爱的玩具把手，如圆形或动物形状，增加趣味性。D型铝合金扶手，表面进行硬化处理，13支护栏支柱使用直径≥19mm不锈钢圆管，尾部可加拖尾成全覆式结构，可采用侧位击孔安装方式，安全防护、耐磨、不易变形。
功能：护栏可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全，方便儿童上下床及家长照顾。
升降丝杆
材质：采用45#钢挤压成型，使用过盈打滑保护装置，并有防护装置防止积尘。
摇把：ABS摇把，防撞设计小巧轻便，适合儿童病房环境使用，经久耐用。
床面板
材质：1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压而成，确保美观大气。
承重：承重力强（不低于200公斤）。
表面处理：表面光滑并带有透气孔，保证儿童患者的舒适性。同时，可在床面板上铺设柔软的垫子，增加舒适度。
床架
材质：钢制床架，采用≥1.2mm厚冷轧钢管。
结构：床框采用≥30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管，床脚大架采用25mm×40mm×1.0mm的碳钢管，确保床体与床脚之间连接稳固可靠。
设计：床架结构简洁，边角圆润，避免儿童碰撞受伤。
脚架：采用冷轧钢制造，床面外框架采用30×50×1.5mm冷轧钢管，确保结构稳固。
床垫：
外形参数：≥1935mmx820mmx80mm；底层采用高弹椰丝棕，厚度≥30mm，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；内面采用高弹性海绵，厚度≥50mm，有效增加人体舒适度；外套防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。
功能
背部抬起角度：75°±5°，腿部升降：升降角度0～45º，±5º，满足儿童患者体位变换需求，同时考虑儿童身体发育特点，角度设置更为适宜。
移动与制动：配备4寸双面静音轮，移动灵活且制动稳定，确保儿童在床上的安全。
有害物质限量：
有害物质未检出或符合相关环保标准限量要求，确保儿童患者的健康安全。
结构安全
所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，确保儿童不会因碰撞而受伤。
剪切和挤压点防护措施到位，孔及间隙安全尺寸符合标准，防止儿童手指或其他部位被卡住。
床体结构稳固，能够承受儿童在床上的各种活动，确保使用安全。
二、床头柜
1.规格：480mm*460mm*800mm,(±5mm);
2. 台面采用抗倍特板，外表光洁、美观大方；柜体采用≥18铝蜂窝板材组装而成，材料强度高，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色、无甲醛等特性。
3. 床头柜由柜体、抗倍特板台面、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成；
4. 抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨；
5. 整柜配置一个书写拖板，方便存放报纸及陪护人员用餐时可做餐板使用；一只小号抽屉、一柜，柜内带隔板；
6、两侧配置不锈钢伸缩式毛巾架。
7. 配置4只静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。(可推荐更优材质）
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	电动病床（含床头柜）
	一、病床（HDPE 材料的床头床尾板和HDPE 材料阻尼护栏）
尺寸规格
外形尺寸：2200mm×1050mm×(480-820)mm±10mm (不包括床头高度)，床面尺寸：1950mm×900mm±10mm ;可根据实际需求进行微调以适应不同病房空间。
床头床尾板
材质：采用 HDPE 材料，一次性吹塑成型，确保强度高、韧性好。
设计：与床体插式连接结构，有金属部件隐藏式锁定机构在不借助任何工具的情况下可拆卸，方便清洁与维护；床尾配备一次性成型病历卡座，便于存放病人资料。
电动调节：腿部升降功能(0-40°)；背部升降功能(0 -75°)；背腿联动功能；床体整体升降功能(480-820)mm±10mm；床体前倾斜功能≥16°；床体后倾斜功能≥16°；电动CPR功能、手动背部CPR。
护栏：采用HDPE材料，四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时运动，保护病人，避免坠床事故的发生；四片护栏均具备角度显示器，能清晰准确的显示病床倾斜及升降的角度，更利于护理人员对病人的监护， 阻尼护栏具备缓降阻尼功能，可确保护栏降落时不会因碰撞而导致异响；护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制器；患者控制器可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。

电动控制：护栏的升降可通过电动按钮控制，护栏外侧设有医护人员控制器;护栏内侧具有患者控制器,可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。
电机：整体升降电机推力≥6000N, 背板升降电机推力≥6000N, 腿板升降电机推力≥3000N, 均带自锁螺母，具有自动断电、过载保护功能。

床面板
材质：≥1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压拉深而成。
承重：承重力强，≥250公斤，确保病人安全。
表面处理：表面光滑并带有透气孔，保证病人的舒适性。
床架
材质：钢制床架，采用1.2mm厚优质冷轧钢管（相较于普通病床加厚），确保结构稳固。
床框：采用30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管，提升床体整体强度。
电动驱动：床架配备电动驱动系统，实现床体的平稳升降与倾斜调节。
脚架
材质：采用冷轧钢制造，确保结构稳固。
设计：床面外框架采用50×25×1.8mm冷轧钢管。
床垫：
外形参数：≥1935mmx880mmx80mm；底层采用高弹椰丝棕，厚度≥30mm，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；内面采用高弹性海绵，厚度≥50mm，有效增加人体舒适度；外套防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。
移动与制动：配备≥5寸双面静音中控脚轮，移动灵活；制动系统稳定可靠，确保床体在静止状态下的安全性。
有害物质限量：符合相关环保标准限量要求，确保病人健康。
结构安全
所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，防止病人磕碰受伤。
剪切和挤压点防护措施到位，确保病人使用过程中的安全性。
孔及间隙安全尺寸符合标准，防止病人手指或其他部位卡入造成伤害。
电源：配备安全可靠的电源系统，包括过载保护、漏电保护等功能，确保使用安全。
噪音控制：电动驱动系统采用低噪音设计，确保床体在调节过程中产生的噪音不超过规定值，为病人提供安静的休息环境。
二、床头柜
1.规格：480mm*460mm*800mm,(±5mm);
2. 台面采用ABS工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观大方；柜体采用≥δ0.8厚碳钢板材组焊，材料强度高，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3. 床头柜由柜体、ABS台面、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成；
4. 抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨，拉手采用ABS弧形拉手；
5. 整柜配置一个书写拖板，方便存放报纸及陪护人员用餐时可做餐板使用；一只小号抽屉、一柜，柜内带隔板；
6、两侧配置不锈钢伸缩式毛巾架。
7. 配置4只静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。(可推荐更优材质）
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	重症特需床位（含床头柜）
	一、病床选择1（HDPE 材料的床头床尾板和HDPE 材料阻尼护栏）
尺寸规格
外形尺寸：2200mm×1050mm×(480-820)mm±10mm (不包括床头高度)，床面尺寸：1950mm×900mm±10mm ;可根据实际需求进行微调以适应不同病房空间。
床头床尾板
材质：采用 HDPE 材料，一次性吹塑成型，确保强度高、韧性好。
设计：与床体插式连接结构，有金属部件隐藏式锁定机构在不借助任何工具的情况下可拆卸，方便清洁与维护；床尾配备一次性成型病历卡座，便于存放病人资料。
电动调节：腿部升降功能(0-40°)；背部升降功能(0 -75°)；背腿联动功能；床体整体升降功能(480-820)mm±10mm；床体前倾斜功能≥16°；床体后倾斜功能≥16°；电动CPR功能、手动背部CPR。
护栏：采用HDPE材料，四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时运动，保护病人，避免坠床事故的发生；四片护栏均具备角度显示器，能清晰准确的显示病床倾斜及升降的角度，更利于护理人员对病人的监护， 阻尼护栏具备缓降阻尼功能，可确保护栏降落时不会因碰撞而导致异响；护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制器；患者控制器可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。

电动控制：护栏的升降可通过电动按钮控制，护栏外侧设有医护人员控制器;护栏内侧具有患者控制器,可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。
电机：整体升降电机推力≥6000N, 背板升降电机推力≥6000N, 腿板升降电机推力≥3000N, 均带自锁螺母，具有自动断电、过载保护功能。

床面板
材质：≥1.0mm厚冷轧钢条板，整体冲压拉深而成。
承重：承重力强，≥250公斤，确保病人安全。
表面处理：表面光滑并带有透气孔，保证病人的舒适性。
床架
材质：钢制床架，采用1.2mm厚优质冷轧钢管（相较于普通病床加厚），确保结构稳固。
床框：采用30mm×60mm×1.2mm碳钢矩管，提升床体整体强度。
电动驱动：床架配备电动驱动系统，实现床体的平稳升降与倾斜调节。
脚架
材质：采用冷轧钢制造，确保结构稳固。
设计：床面外框架采用50×25×1.8mm冷轧钢管。
床垫：
外形参数：≥1935mmx880mmx80mm；底层采用高弹椰丝棕，厚度≥30mm，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；内面采用高弹性海绵，厚度≥50mm，有效增加人体舒适度；外套防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。
移动与制动：配备≥5寸双面静音中控脚轮，移动灵活；制动系统稳定可靠，确保床体在静止状态下的安全性。
有害物质限量：符合相关环保标准限量要求，确保病人健康。
结构安全
所有边角进行倒圆处理，倒圆半径不小于规定值，防止病人磕碰受伤。
剪切和挤压点防护措施到位，确保病人使用过程中的安全性。
孔及间隙安全尺寸符合标准，防止病人手指或其他部位卡入造成伤害。
电源：配备安全可靠的电源系统，包括过载保护、漏电保护等功能，确保使用安全。
噪音控制：电动驱动系统采用低噪音设计，确保床体在调节过程中产生的噪音不超过规定值，为病人提供安静的休息环境。
床头柜：
1.规格：480mm*460mm*800mm,(±5mm);
2. 台面采用ABS工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观大方；柜体采用≥δ0.8厚碳钢板材组焊，材料强度高，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。
3. 床头柜由柜体、ABS台面、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成；
4. 抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨，拉手采用ABS弧形拉手；
5. 整柜配置一个书写拖板，方便存放报纸及陪护人员用餐时可做餐板使用；一只小号抽屉、一柜，柜内带隔板；
6、两侧配置不锈钢伸缩式毛巾架。
7. 配置4只静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。(可推荐更优材质）

二、病床选择2

1.规格尺寸：2180±10mm*1200±10mm(包括护栏)*440-720mm (不包括床头高度)
2.配置：松木实木拼接床头床尾板及实木床边、铝合金护栏、剪式升降机构、可调式不锈钢升降输液杆。
3.病床静态荷载400kg、动态荷载250kg。
4.床头、床尾板以及床边均选用松木实木，外形别致，与传统文化一脉相承，家居式病床。
5.床面板采用冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床框采用优质≥30*60*1.2碳钢矩管；床板链接采用钢质铰链。
6.整体升降高度为（440-720）mm，采用剪式升降机构，升降更平稳可靠。
7.铝护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰, 高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，6支立管采用直径≥19mm金属管材；护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。
8.脚轮：床脚采用≥30*50*1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩，其功能为防尘、防异物； 脚轮为整体式中控≥5寸制动双面静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击。
9.传动系统：采用电机，电机≥4个，单个电机推力≥6000N，电动实现背部升降，腿部曲伸，整体升降，前后倾斜功能；整体升降高度：床面离地面最低440MM，离地面最高720MM，背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：40º±5°，床面前、后倾最大角度：前倾≥12°后倾≥12°
控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下），前倾、后倾功能的按键。
10.病床电机配蓄电池，在无电源情况下保证病床正常使用 ≥30分钟。
11.病床四角带输液架插孔，不锈钢升降式输液架高度可调(输液架挂钩额定载荷 为 ≥2Kg 输液架离地最大高度为 2000mm，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。
12.整体床架采用冷轧型材，确保整个床体结实、牢固。
床头柜：
规格尺寸：540×440×720mm，（±10mm）；床头柜均选用实木精制而成；
床头柜由柜体、抽屉、门组合而成；一抽一柜方便物品存放。
（以上两款病床总数量不变，报价单上分别报价，科室可两款任意选择数量）
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	6
	转运病床
	1.规格：1930*645*510/850mm，（±10mm）；
2.标准功能：高低升降：510~850mm，背部升降：0~70°；
3.床板及框架主要材质：床板为PP树脂一体成型；框架为铝合金压制和钢材；床垫采用防水、防静电面料，可水洗、易清洁；
4.背部升降，操作控制手柄来控制气弹簧，背板无极升降；
5.氧气瓶收储架:备用时，收纳到背板下面；
6.转动式护栏：护栏可水平放置，易于点滴架穿刺，承重≥10kg，凹形设计,可固定导管，防滑作用；护栏双重安全锁，脚侧设有安全锁，安全性更高；
7.托盘：托盘分大小、深浅不同的两部分，设有多个漏水孔，使用方便,易清洁；
8.中控双面静音脚轮（中控锁）：轮面直径≥150mm,树脂脚轮，推车四角都有中控锁踏板；中心第五轮，通过操作杆，现推车在“直行”和“自由”容易控制方向；
9.转运过程：一名护士可轻松实现转运病人的全过程；可调节病床或转运推车的高度，使得转运车略低与病床的高度，便于对患者进行平移。
10.安全工作载荷≥170Kg。
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报价单

	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	普通病床（含床头柜）
	350
	
	
	

	2
	儿童病床（含床头柜）
	40
	
	
	

	3
	电动病床（含床头柜）
	56
	
	
	

	4
	重症特需床位（含床头柜）
	20
	
	
	

	5
	转运病床
	18
	
	
	

	总合计（元）
	合计大写：


公司名称：                    （单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：
报价日期：2026年  月   日

供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。
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